## Лист1
www.temperatures.ru
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГРАДУИРОВКА ПЛАТИНОВЫХ ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ
уравнение Каллендара - Ван Дюзена (КВД)
[6 empty] | ГРАДУИРОВКА | [11 empty] | ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
|  | R при 0 °С | измерения выше 0° С |  | ниже 0 °С | относительные сопротивления |  |  | температура градуировочных точек |  |  | расчеты |  |  | коэффициенты уравнения КВД |  |  |  | выше 0°С |  | ниже 0°С
Дата | N терм | R(0) | R(1) | R(2) | R(3) | W(1) | W(2) | W(3) | T1 | T2 | Т3 | Da | Db | D | a | b | c | R(0) | Rизм | Т | Rизм | Т
2008-08-20 | ТС65-2 | 100.056 | 189.3711 | 257.0057 | 19.0291 | 1.8927 | 2.5686 | 0.19018 | 231.928 | 419.527 | -195.705 | 72732.2084 | -10.6845 | 18253393.5912 | 0.0039846 | -5.8535e-07 | -3.426e-12 | 100.01 | 119.9923 | 50.519 | 99.9971 | -0.032364
Note on L15: Если ТС градуируется только выше 0 °С, то в данную ячейку следует вводить любое отличное от нуля значение. Это не повлияет на коэффициенты а и в.
Note on R15: Если ТС градуируется только выше 0 °С, то этому коэффициенту всегда приписывается значение 0, не смотря на то, что получилось в данной ячейке.
Note on V15: решение методом иттераций выделите данную ячейку. В вернем меню "сервис" выберите пункт "подбор параметра", в поле "значение" ведите измеренное сопротивление, в поле "изменяя значение ячейки" введите номер ячейки, в которую выводится температура, например S15, нажмите ОК. Программа подберет температуру по сопротивлению.
Note on F15: Если ТС градуируется только выше 0 °С, то в данную ячейку значение не вводится.
Rt = R0[1 + At + Bt2] выше 0°С Rt = R0[1 + At + Bt2 + С(t – 100 °C) t3] ниже 0°С
Инструкция 1. Вводить данные только в поля с синим шрифтом. 2. Поля с красным шрифтом-результаты. Получаются автоматически. 3. Заштрихованную область не трогать. 4.Чтобы сделать новую запись, следует скопировать полностью заполненную строчку и вставить в следующую строчку. Затем изменить синие цифры.